## Sheet1
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 全自动发药机 | I-Lego | （一）总体要求 1.1、全自动发药系统须与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输。全自动发药系统须满足医院2000张/日处方量的工作需求。 1.2、全自动发药系统采用斜槽式方式储存药品及发放药品，非机械臂方式，上药与发药可同时进行，互不影响，保障发药效率。 （二）全自动发药机 2.1、组成部分：全自动化门诊整盒发药机主体分为出药、储存、上药三个部分，必须为模组化结构。 2.2、出药口设置：单台设备可设置左右2个出药口,并可侧面出药。 2.3、发药速度：平均小于10秒/处方，自系统发出指令到药品到达出药口。 2.4、不间断处理速度：350～450张处方/小时。 2.5、储药轨道：储药轨道1000个，轨道长度≥156cm(以常规药盒尺寸计算） 2.6、储药槽结构：为了提高药盒整体的出药顺滑度和储药槽防尘，防灰功能，储药槽内部与药盒接触面采用滚动助滑装置接触结构方式。 2.7、存储能力：密集型存储，储存量≥15000盒。(以常规药盒尺寸计算）。 2.8、储药斜槽：储药斜槽有多种规格的，不少于6种规格。满足不同包装大小的盒装药品。 2.9、采用全自动多通道机械手，批量自动上药，为保证上药过程准确稳定，上药过程为机械手自动推动式加药，具备横向夹紧装置，该装置可根据药盒宽度自动夹紧药盒，多品规可同时上药，单次补药不低于40盒，补药过程无需手工输入补药数量，机械手自动识别补药数量。 2.10、自动盘库功能：无人值守快速准确盘点，整机盘库时间小于60分钟。 （三）自动发筐机 3.1、基本功能：接到处方后，可自动发送配药智能药筐，同时智能药筐自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性； 3.2、出筐绑筐功能：可自动将药筐和处方进行一对一绑定，自动出筐过程中医嘱单据自动打印，医嘱调剂单打印后自动裁剪落筐； （四）智能调配机 4.1、基本要求：系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并智能提示所在位置。 4.2、设备结构形式：采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分，为节省使用场地面积，节省空间，设备厚度≤0.8M。 4.3、储药位：不少于108个，可扩展至数量不少于216个。 4.4、储存形式：可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 （五）智能发药系统（智能药筐） 5.1、基本要求：智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。 5.2、摆放要求：智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需药架绑定。 （六）直发传送系统 6.1、基本功能：通过地面轨道模式，无需使用提升机，与发药机连接，通过传输带把设备内药品传送到发药前台。 （七）药品溯源系统 7.1、系统自动链接医HIS系统，根据读取的溯源码自动对接患者信息并绑定，并将采集的溯源码信息实时上传HIS系统或医保平台。 7.2、系统具备批量采集、信息上传、品规错误提示、数量错误提示等功能。 7.3、自动纠正功能：系统能提示发药机少发药，多发药情况，并形成记录。 | 套 | 1 | 1790033 | 1790033 | 含1套全自动药品分包机
2 | 麻精药品管理柜 | IRON-ZNG | 1、基本要求：设备具有IC卡、用户密码、指纹等多级安全登陆方式，适用于麻精药品的管理。 2、安全防护：多方位摄像头监控操作环境以及药品出入库，可追溯查询。 3、发药要求：接受处方信息后，对药品进行单品种独立处理，确保药品发放和保管安全。(4)4、储药规格：抽屉式，可定制储药格，单台设备不低于54个独立控制单元格。 5、单抽屉最大容积：≥15.00L 6、应急方案：在停电、设备故障等应急状态下，通过授权后，可通过物理锁，打开每个单元格，取出药品，满足紧急状况下用药的需求。 | 套 | 2 | 230972 | 461944
3 | 中药材切片机 |  | 1、名称:中药材切片机 2、规格:切次500-800片/分，切片厚薄：0.3-3mm，电压：220V/50Hz，4种规格标准入料口，采用不锈钢机身。 | 套 | 1 | 5995 | 5995
4 | 多功能粉碎机 |  | 1、多功能粉碎机 2、不锈钢材质，粉碎细度50-300目，具备过载保护，黑钢底座，精钢刀片。 | 套 | 1 | 9265 | 9265
5 | 物流机器人 | M200G | 1.机器人部分： 2.机器人外形尺寸：≤960mm×550mm×1450mm（长×宽×高）。 3.载重：≥200kg。 4.货柜容积：≥320L。 5.爬坡能力：≥8°。 6.跨障高度：≥20mm。 7.越坎宽度：≥40mm。 8.最大前进速度：≥1.8m/s。 9.通讯方式：支持WiFi（WiFi5、WiFi6）、4G网络、5G网络、Lora等。 10.状态灯：具备四周可见的状态灯，可展示状态≥5种，包括但不限于行驶、转向、充电、急停、等待等 11.导航类型：导航类型为激光 SLAM 导航，通过2D激光雷达、3D激光雷达、视觉相机、IMU里程计、超声波等多源融合实现无人驾驶功能。 12.超声波传感器：≥16组。 13.双目视觉数量：≥3个。 14.2D激光雷达数量：≥2个，对角安装，检测范围360°。 15.3D激光雷达数量：≥1个。 16.交互屏幕：具备交互屏幕1个，尺寸≥11英寸，分辨率≥1920×1080，可以完成发货、收货等交互操作。 17.展示系统：具备展示屏幕1个，尺寸≥18英寸，分辨率1920×1080，可进行表情显示、前向内容引导等功能。 18.表情显示功能：提升机器人情感化，可显示机器人表情、转弯方向、充电状态、异常状态等不同信息。 19.柜门权限控制种类：≥4种；包括但不限于密码识别、人脸识别（支持戴口罩）、RFID卡识别、指纹识别等；且操作时无需先选择或切换权限控制种类，可直接鉴权。 21.柜门位置：柜门与交互屏幕同侧。 22.紧急开门装置：智能货柜具备紧急开门装置。 23.目的地自动识别：能够自动识别周转箱及配送目的地，无需人工输入。 24.收发权限管理：机器人到达目的地后只开相应目的地的柜门。 25.柜内紫外线消毒灯：可在空闲时对货柜内部进行消毒。 26.柜内照明：具备柜内照明灯，方便查看柜内物资。 27.收发货取证：机器人收货或者发货时，可以自动进行录像取证。 28.急停开关：数量≥2个。 29.暂停模式：机器人任务执行过程中具备暂停模式，可在一段时间后自行恢复并执行前序任务。 30.防碰撞触边：机器人有防碰撞触边，且长度≥50cm。 31.电池类型：磷酸铁锂。 32.充电时间：≤4h。 33.续航时间：≥10h。 34.自主检测充电桩：机器人具备自主检测充电桩进行自主充电的功能。 | 套 | 6 | 288715 | 1732290 | 含: 1、操作终端6套 2、集群调度软件系统1套 3、通信追溯系统1套 4、自动充电模块（充电桩）6套 5、感应门改造35套 6、电梯改造2套
| 合计 | [5 empty] | 3999527
说明：1、以上价格含13%增值税票；2、付款方式：预付50%合同款，发货前付至合同款90%，调试完付至合同款97%，质保3%，质保一年（调试完成次日起算）。